贵 州 大 学

申请购置大型贵重仪器设备论证报告

设   备    名   称：   原子荧光光度计

申 请 单 位（公章）：   化学与化工学院

设备购置  责 任 人：   肖 仁 贵

设备管理实验室名称：  大学化学教学与实验中心

填   表    时   间：     2014年8月3日

注：  1. 凡购置大型贵重仪器设备用于实验教学的，需附教学计划、教学大纲等有关资料。

2. 凡教育部管23种仪器设备及单价10万元及以上大型贵重仪器设备需认真填写此表，一式三份。

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表1）

申请单位：（公章）化学与化工学院                       设备购置责任人：肖仁贵

| 拟购 仪器 设备 | 名 称 | 原子荧光光度计 |  |  |  |  | 规格型号 |  | SK-2003AZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要技术指标（非单一来源采购的仪器设备，技术指标不得有倾向性，可另加附页）： 一、技术参数：1、检测元素：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn；★2、检出限：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL；Hg、Cd<0.001ng/mL; Ge<0.05ng/mL;Zn<1.0ng/mL; ★3、精密度(RSD) ：<0.6%（提供计量检定部门的检测报告）4、道间干扰：双道测定道间干扰<0.5%（提供计量检定部门的检测报告及专利证明）5、线性范围：大于三个数量级。 二、功能要求：1、进样系统：单泵双通路连续流动进样氢化物发生系统，避免了不同含量样品在相同测试时间因记忆效应所产生的误差。废液自动排除。2、原子化系统：A、要求三维轨道式调节机构，能更准确有效的调整原子化器的位置。 B、采用双层石英屏蔽式原子化器。更有效的降低荧光猝灭，提高原子化效率。3、光路系统：采用短焦不等距光路系统，增加接受荧光信号的立体角，提高仪器的灵敏度与稳定性。4、气路传输系统：采用稳流式气路传输系统，使氢化反应所产生的被测元素氢化物、氢气和载气更有效充分混匀传输到原子化器。5、光源控制系统：采用恒流驱动、占空比可调的电路控制系统。测试不同元素，自动选择最佳占空比，使光源达到最佳的激发能量。6、单道、单道增强、双道测定功能。7、单点标准校正曲线、两点、多点建立标准曲线功能。8、自动实现单次、连续测定功能。9、完整的操作系统，实现多种曲线方法及多种测试方式，推荐最佳仪器测试条件，专家帮助功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否进口 （进口、国产） |  |  | 是否单一来源采购 |  |  |  | 购 置 数 量 |  | 预算单价 |  | 预算总价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人民币 (万元) | 美 元 (万元) | 人民币 (万元) | 美 元 (万元) |
|  | 否 |  |  | 否 |  |  |  | 1 |  | 16.8 |  | 16.8 |  |
| 资金来源 | 中西部高校创新能力提升计划 |  |  |  | 安装 地点 | 化工楼503 |  |  |  |  |  | 用房面积 | 15m2 |
| 仪器设备工作条件 | 用电功率 |  | 使用电压 |  | 对房屋、温度、湿度要求 |  |  |  |  |  |  | 现有条件可否满足 |  |
|  | 3kW |  | 220V |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 满足 |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表2）

申请单位：（公章）化学与化工学院                         设备购置责任人：肖仁贵

| 申请购置设备的服务对象及使用效率 | 教学 部 分 | 服务对象 | 适 用 专 业 |  |  | 年均 人数 | 学时/年 | 计划人时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 博士、硕士研究生 | 化工、材料、食品 |  |  | 100 | 4 | 400 |
|  |  | 本专科生 | 化工、环境、生物、食品 |  |  | 500 | 4 | 2000 |
|  |  | 继续教育及其它培训 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年教学开放机时数 |  | 200 | 可否对外开放 |  | 开放 |  |
|  |  | 教学主要用途及能利用该设备的专业 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 该设备主要用于《大学化学实验3》课程实践教学，以及综合性实验中进行分析与表征。适用专业有化工、无机材料、生物工程、食品工程、环境工程、环境科学等专业。 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：“年均人数”为可能使用拟购置设备的专业学生人数；“学时/年”为利用该设备所开实验的预计年学时数；

“计划人时数”=“年均人数”×“学时/年”。

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表3）

申请单位：（公章）化学与化工学院                          设备购置责任人：肖仁贵

| 申请购置设备的服务对象及使用效率 | 科研部分 | 每年科研开放机时数 |  |  | 300 | 可否对外开放 | 开放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 科研项目级别 | 项数 | 主 要 项 目 名 称 |  |  | 项 目 合 同 编 号 |
|  |  | 国家级 | 1 | 一类荧光增强型重金属离子传感器的构筑及性质研究 |  |  | 国家基金21361006 |
|  |  |  | 2 | 可见光响应的锡氧化物及其电化学分解水的研究 |  |  | 国家基金21103028 |
|  |  | 省部级 | 1 | 由磷铁制备电子级磷酸铁关键技术研究 |  |  | 黔科合J字【2012】3014 |
|  |  |  | 2 | 磷酸铁及磷酸铁锂共沉淀工艺及机理研究 |  |  | 黔科合J字【2012】2148 |
|  |  | 校级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 每年开机总时数合计(小时) |  |  |  | 800时，其中:教学（ 200 ）小时, 科研（ 300 ）小时,对外开放（300 ）小时,其它（ ）小时 |  |  |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表4）

申请单位：（公章）化学与化工学院                          设备购置责任人：肖仁贵

| 设备专职管理人员 | 序号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 所学专业 | 职 务 | 职 称 | 人员周工作量（小时/周） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 李宜芳 | 女 | 54 | 分析化学 | 大化中心副主任 | 高级实验师 | 10 |  |
| 兼职管理人员 | 1 | 肖仁贵 | 男 | 44 | 应用化学 | 大化中心主任 | 教授 | 10 |  |
| 其它需要说明的问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表5）

申请单位：（公章）化学与化工学院                            设备购置责任人：肖仁贵

一、大型贵重仪器设备购置的必要性（1、说明所购仪器设备对教学实验、科研实验、学科专业发展或其他方面的意义和必要性；2、省内外及本校同类仪器设备配置情况；3、所购仪器设备校内外拟开放共享方案；4、提供三家以上厂商国内外满足功能的该类仪器设备详细情况比较，包括：技术参数、询价支撑材料、具体调研方式、调研人、调研单位名称、联系人方式等。）注：申请购置进口设备还需认真填写附表1、2、3（详见后页） 原子荧光光度计适宜于对重金属离子进行定性与定量分析，是分析实验室常备仪器设备，也是仪器分析中基本分析仪器，因此在本科实践教学中必备仪器设备之一，有利于促进学生对原子光谱分析有进一步的深入了解，熟悉原子荧光光度计操作，为提高学生动手能力及将来工作适应能力打下良好基础；一般省内外高校及科研院所中都配置原子荧光光度计，我校省级矿产资源与绿色重点实验室有一台类似设备，但主要为科研所用，无法为本科生提供教学服务，因此，为提高本科教学质量，我院有必要单独购置原子荧光光度计。 性能指标; SK-2003AZ（北京柏莱斯特科技发展有限公司）; PF51(北京普析); 北分 AF-610B 原子荧光光谱仪. 检测元素; As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn; As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn; As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg、Cd、Ge、Zn. 检出限; As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01ng/mL；Hg、Cd<0.001ng/mL; Ge<0.05ng/mL;Zn<1.0ng/mL; As、Bi、Sb <0.01ng/mL；Hg、<0.001ng/mL;; Hg≤0.005 Cd≤0.008ng/mL ；As Se Sb Bi Pb Te≤0.06ng/mL. 精密度; 0.6%; 1.0%; ≤1.5%. 双道测定道间干扰; <0.5%; 2%; /. 线性范围; 3个数量级; 3个数量级; 3个数量级. 进样系统; 单泵双通路连续流动进样氢化物发生系统; 单通路进样; 单通路进样. 通道; 单通道; 单通道; 单通道. 光路; 单光路; 单光路双光束; 单光路. 配置; 主机、电脑及打印机、高纯氩气钢瓶（计算机CPU：intel 四核高端；内存：8GB；硬盘：≥ 1000GB；独立显卡；显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机；HP2035（或相同档次）激光打印机１台。）; 主机、电脑及打印机、高纯氩气钢瓶（计算机CPU：intel 四核高端；内存：8GB；硬盘：≥ 1000GB；独立显卡；显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机；HP2035（或相同档次）激光打印机１台。）; 主机、电脑及打印机、高纯氩气钢瓶（计算机CPU：intel 四核高端；内存：8GB；硬盘：≥ 1000GB；独立显卡；显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机；HP2035（或相同档次）激光打印机１台。）. 参考报价（万）; 16.8; 18; 15. 调研方式; 电话咨询，网络调查; 电话咨询，网络调查; 电话咨询，网络调查. 调研单位; 北京柏莱斯特科技发展有限公司; 北京普析; 北分瑞利. 调研人; 肖仁贵 吴松 谢燕; 肖仁贵 吴松 谢燕; 肖仁贵 吴松 谢燕.

贵州大学申请购置大型贵重仪器设备论证报告（表6）

申请单位：（公章）化学与化工学院                                 设备购置责任人：肖仁贵

二、大型贵重仪器设备购置的可行性（说明经费来源，大型贵重仪器设备安装使用相关配套设施及配套设备的情况，操作技术人员及主要管理人员情况，使用效率预测及风险分析。） 1．经费来源：贵州大学中西部高校创新能力提升计划资金。 2．仪器将放置于化学与化工学院大学化学实验教学平台实验室，该实验室具备设备使用所需要的环境条件、电源要求。 3. 操作技术人员及主要管理情况：主要管理人员肖仁贵具有高级技术职称，从事仪器分析课程教学，熟悉该仪器基本原理与操作，具备管理与使用该设备的基础知识与能力，管理工作量10小时/周。因此，该仪器购置后能顺利地开展工作，在使用过程中无技术风险。 原子荧光光度计的管理，将严格按照贵州大学大型贵重仪器设备的相关管理办法进行，设备的操作管理人员，都是长期从事仪器分析教学和科研工作、并能够独立进行该仪器操作的专业技术人员。能够根据该设备所开设的教学实验项目、研究型教学实践项目的及科研要求，对仪器进行调整、校准及普通故障检测与处理。能够为该类设备的正常运行、日常维护，提供良好的保障。 4. 该设备经安装调试后即可投入使用，年开机总时数大约在800小时以上。

| 附表1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 政府采购进口产品申请表 |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |
| 申请文件名称 |  |  |  |
| 申请文号 |  |  |  |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 采购项目金额 |  |  |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |  |
| 项目使用单位 |  |  |  |
| 项目组织单位 |  |  |  |
| 申 请 理 由 |  |  |  |
|  |  | 盖 章 |  |
|  |  | 年 月 日 |  |

| 附表2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购进口产品所属行业主管部门意见 |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |
| 申请单位 |  |  |
| 拟采购产品名称 |  |  |
| 拟采购产品金额 |  |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| □1.中国境内无法获取： |  |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |  |
| □3.其他。 |  |  |
| 原因阐述： |  |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |  |
| 盖 章 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

| 附表3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府采购进口产品专家论证意见 |  |  |
| 一、基本情况 |  |  |
| 申请单位 |  |  |
| 拟采购产品名称 |  |  |
| 拟采购产品金额 |  |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| □1.中国境内无法获取： |  |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |  |
| □3.其他。 |  |  |
| 原因阐述： |  |  |
| 三、专家论证意见 |  |  |
| 专 家 签 字 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |